## Pivot
Sum of Số lượng
153

## THIET BI
PHỤ LỤC 1: Danh sách thiết bị hiệu chuẩn - bảo trì - kiểm định an toàn | [11 empty] | Năm 2022
STT | Danh mục máy, thiết bị, dụng cụ | Hãng sản xuất | Model | Mã thiết bị | Số lượng | Bảo trì | Hiệu chuẩn | Kiểm định an toàn | Yêu cầu đáp ứng về kỹ thuật | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | Số lượng | Bảo trì | Hiệu chuẩn | Số TT cũ | Số TT đổi ngày 31/10/2022 | Ghi chú | Check Giấy chứng nhận BT - HC 2022
1 | AutoClave Sturdy SA-260MA | Sturdy - Taiwan | SA-260MA-F-A1000 | TB.VR_62 | 1 |  | 1 | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 121°C Kiểm tra áp suất buồng hấp tại mức nhiệt 121°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1050000 | 1000000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1
2 | Bể ổn nhiệt có lắc | Thermo | MHR26 | TB/SH/25 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 56°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6
3 | Bể ổn nhiệt điện tử hiện số | Memmert | WNB29 | TB/VS/44 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 47°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  |  | Thay đổi nhiệt độ
4 | Bể ổn nhiệt điện tử hiện số | Memmert | WNB29 | TB/VS/46 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 95°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
5 | Bể ổn nhiệt khô | Labnet/ Mỹ | D1100 | TB/SH/07 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 56°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6
6 | Bộ máy điện di | Labnet/ Mỹ | E0160 | TB/SH/17 | 1 | 1 |  |  | Bộ máy điện di Labnet Model: E0160 Bảo trì: Vệ sinh, kiểm tra các bộ phận và tình trạng hoạt động của thiết bị. Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6" |  | 1000000 | 1 | 1 |  | 439 | 466A
7 | Bộ máy điện di | Cleaver Scientific/ Anh | Nguồn:MultisubMaxi Nanopac - 300 Bể 1: MAMAXI15 Bể 2: BE-560 | TB/SH/26 | 1 | 1 |  |  | Bộ máy điện di Labnet Model: MultisubMaxi Nanopac - 300 Bảo trì: Vệ sinh, kiểm tra các bộ phận và tình trạng hoạt động của thiết bị. Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6" |  | 1000000 | 1 | 1 |  | 439 | 466A
8 | Bộ máy điện di | Cleaver Scientific/ Anh | MultisubMidi Nanopac - 300 Cleaver Msmidi7 | TB/SH/28 | 1 | 1 |  |  | Bộ máy điện di Cleaver Model: MultisubMaxi Nanopac - 300 Cleaver Msmidi7 Bảo trì: Vệ sinh, kiểm tra các bộ phận và tình trạng hoạt động của thiết bị. Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6" |  | 1000000 | 1 | 1 |  | 439 | 466A
9 | Bồn ổn nhiệt | Thermo | E1231103 | BL-402-BON-3 | 1 |  | 1 |  | 56°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
10 | Bồn ổn nhiệt | Memmert | WNB-29 | BL-TH-BON-1 | 1 |  | 1 |  | 56°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
11 | Bồn ổn nhiệt có lắc | Memmert | WNB14 | TBHL-21 | 1 | 1 | 1 |  | 37°C và 70°C | 1575000 | 1500000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A | Bỏ
12 | Cân điện tử Mettler Toledo | Mettler Toledo-Switzerland | MS204 | TB.VR_151 | 1 |  | 1 |  | Loại cân: 4 số lẻ (max: 220gram) Vị trí hiệu chuẩn: toàn dãy cân Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 525000 | 500000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1 | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
13 | Cân phân tích 2 số lẻ | Mettler tolep | PL202-L | BL-401-CĐT-1 | 1 |  | 1 |  | 0.02g đến 210g | 577500 | 500000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
14 | Cân phân tích 2 số lẻ | Shimadzu | UX 2200H | TB/VS/121 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Loại cân: 2 số lẻ (max: 2200gram) Vị trí hiệu chuẩn: toàn dãy cân Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 1050000 | 1000000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A |  |  | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
15 | Cân phân tích 2 số lẻ | Shimadzu | UX 2200H | TB/VS/67 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Loại cân: 2 số lẻ (max: 2200gram) Vị trí hiệu chuẩn: toàn dãy cân Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 1050000 | 1000000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A |  |  | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
16 | Cân phân tích 3 số lẻ | Ohaus | PA213 | BL-401-CPT-2 | 1 |  | 1 |  | 0.02g đến 210g | 577500 | 500000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
17 | Cân phân tích 3 số lẻ | Ohaus | PA213 | BL-TH-CPT-1 | 1 |  | 1 |  | 0.02g đến 210g | 577500 | 500000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
18 | Cân phân tích 3 số lẻ | Đức/ KERN | KERN PCP | TBHL-50 | 1 | 1 | 1 |  | 0.01-210g | 1050000 | 1000000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A
19 | Cân phân tích 4 số lẻ | Mettler /Thụy sĩ | MS 204 | TB/SH/01 | 1 | 1 | 1 |  | Loại cân: 4 số lẻ Mettler Model: MS204 Vị trí hiệu chuẩn: toàn dãy cân: 0,01 -210g Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1050000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A
20 | Cân phân tích 4 số lẻ | Mettler Toledo | MS 204 serial: B421628179 | TBHL-51 | 1 | 1 | 1 |  | 0.001-210g | 1050000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A
21 | Cân phân tích 4 số lẻ | Đức/ Statorius | QUINTIX224-1S | TBHL-52 | 1 | 1 | 1 |  | 0.001-210g | 1050000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A
22 | Cân phân tích 4 số lẻ | Mettler Toledo | MS 204 | TB/SH/01 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Loại cân: 4 số lẻ (max: 1200gram) Vị trí hiệu chuẩn: toàn dãy cân Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6
23 | Cân phân tích 5 số lẻ | Mettler toledo | Mettler toledo XPE 205 | TBHL-53 | 1 | 1 | 1 |  | 0.001-210g | 1050000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A
24 | Khúc xạ kế | Nhật/ Atago | HHR-NE | TBHL-55 | 1 | 1 | 1 |  | Độ Brix |  |  | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A
25 | Lò nung | Đức/Gerthardt | series 400-1 | TBHL-86 | 1 | 1 | 1 |  | 550°C | 1890000 | 1800000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A | Bỏ
26 | Máy dập mẫu Bag Mixer 400 | Interseience | 400 W | TB/VS/64 | 1 | 1 |  |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: toàn dãy Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6" | 525000 | 500000 | 1 | 1 |  | 439 | 466A
27 | Máy đo màu mật ong | Hanna | HI 83221 | TBHL-57 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 Hiệu chuẩn: Toàn dải Tần suất: 01 lần/ năm |  |  | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A | không làm được |  | Không có đơn vị nào thực hiện HC
28 | Máy đo nhiệt độ tiếp xúc | Extech | - | TBHL-89 | 1 | 1 | 1 |  | 103°C |  | 1000000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A |  | Bỏ bảo trì
29 | Máy đo pH | Mettler toledo | S220 | TBHL-18 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 Hiệu chuẩn: Toàn dải Tần suất: 01 lần/ năm | 630000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A
30 | Máy đo pH | WTW | Inolab pH720 | TB.VR_103 | 1 |  | 1 |  | Điểm hiệu chuẩn: pH 4, 7 và 10 Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1
31 | Máy đo pH | Eutech | pH2700 | TB.VR_107 | 1 |  | 1 |  | Điểm hiệu chuẩn: pH 4, 7 và 10 Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1 | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
32 | Máy đo pH để bàn | Fisher scientific | ACCUMET AB15 | BL-402-MĐPH-1 | 1 |  | 1 |  | pH 4, 7 và 10 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
33 | Máy đọc ELISA | Thermo | Multiskan Go | TB.VR_209 | 1 |  | 1 |  | Điểm hiệu chuẩn: Các bước sóng: 405 nm, 450nm, 4490 nm, 650 nm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 3150000 | 3000000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1 | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
34 | Máy đọc ELISA | BioTek - Mỹ | Elx 808 | TB.VR_67 | 1 |  | 1 |  | Điểm hiệu chuẩn: Các bước sóng: 405 nm, 450nm, 492 nm, 650 nm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 3150000 | 3000000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1 | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
35 | Máy đọc ELISA | BioTek | Ep°Ch 2 NSC | TB/VS/114 | 1 | 1 | 1 |  | Điểm hiệu chuẩn: Các bước sóng: 405 nm, 415 nm, 450nm, 550 nm, 650 nm Tần suất: 1 lần/năm | 3150000 | 5000000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A |  | Đã đủ giấy bảo trì
36 | Máy đọc ELISA | Tecan | Sunrise | TBHL-47 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng 01 Hiệu chuẩn: Toàn dải Tần suất: 01 lần/ năm | 3150000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A
37 | Máy Haematokrit | Hettich - Đức | Haematokrit 210 | TB.VR_84 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy từ 10000 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1 | Bỏ mục 36 cũ: máy khuấy từ của Bệnh lý
38 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Schott | SLK 1 | TB/VS/40 | 1 | 1 |  |  | Số lượng: 01 cái Yêu cầu: vệ sinh bên ngoài, bên trong, kiểm tra hoạt động của máy Tần suất: 1 lần/năm | 525000 | 500000 | 1 | 1 |  | 439 | 466A
39 | Máy làm lạnh paraffin | Thermo | EC3501 | BL-401-BLL-1 | 1 |  | 1 |  | -9°C |  | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
40 | Máy làm nóng paraffin | Thermo | EC3501 | BL-401-MĐM-1 | 1 |  | 1 |  | 62°C |  | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
41 | Máy lắc nhiệt HLC | Ditabis | MHR23 | TB.VR_97 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 56°C, 65°C và 95°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1365000 | 1400000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1
42 | Máy lắc nhiệt HLC | Ditabis | MHR23 | TB.VR_142 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 50°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1365000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1
43 | Máy lắc nhiệt thermostar | BMG Labtech | Thermo Star | TB.VR_152 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 37°C, tốc độ 400 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1365000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A | Thêm lắc | 1
44 | Máy lắc nhiệt thermostar | BMG Labtech | Thermo Star | TB.VR_91 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 37°C, tốc độ 400 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1365000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1 | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
45 | Máy lắc ủ nhiệt | Eppendorf | Thermomixer C | BL-408-MLUN-1 | 1 |  | 1 |  | 56°C, 65°C và 95°C, có lắc | 1365000 | 1400000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | - HC - BT bổ sung ngày 13/12 - Thiếu giấy HC- BT
46 | Máy ly tâm | Hettich | Rotina 380R | BL-401-MLT-2 | 1 |  | 1 |  | 500 đến 5000 rpm | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 500 đến 5000 rpm
47 | Máy ly tâm | Hermle | Z383K | BL-B3-MLT-3 | 1 |  | 1 |  | 500 đến 4000 rpm | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
48 | Máy ly tâm | Hettich | Rotina 380R | BL-B3-MLT-5 | 1 |  | 1 |  | 1000 đến 4500 rpm | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1000 đến 4500 rpm
49 | Máy ly tâm | Hettich | Rotina 380R | BL-TH-MLT-1 | 1 |  | 1 |  | 500 đến 4000 rpm | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
50 | Máy ly tâm | Hittech | Mikro 220R | BL-TH-MLT-4 | 1 |  | 1 |  | 1000 đến 13000 rpm | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1000 đến 13000 rpm
51 | Máy ly tâm | ThermoFisher-Germany | SL 16 | TB.VR_114 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy từ 500 đến 3500 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1
52 | Máy ly tâm | Vision Scientific- Korea | VS 15000N | TB.VR_78 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy từ 3000 đến 14000 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1 | Đã chuyển tổ ADN
53 | Máy ly tâm | Beckman Coulter-USA | Avanti J-15R | TB.VR-222 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy từ 500 đến 4000 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1
54 | Máy ly tâm | Biosan | CVP-2 | TB.VR-224 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy từ 500 đến 3500 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1
55 | Máy ly tâm | Hermle/ Đức | Z 233 M-2 | TB/SH/09 | 1 | 1 | 1 |  | Máy ly tâm Hermle Model Z233 M-2 Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy từ 3000 đến 14000 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1365000 | 1200000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A |  | 3000 đến 13000 rpm
56 | Máy ly tâm | Hermle | X233M-2 | TB/SH/09 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6
57 | Máy ly tâm lạnh | Hettich - Đức | Rotina 380R | TB.VR_104 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy từ 500 đến 4000 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1365000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1 | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
58 | Máy ly tâm lạnh | Beckman Coulter-Đức | ALLEGRA X-15R | TB.VR_182 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy từ 500 đến 4000 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1
59 | Máy ly tâm lạnh | Hettich - Đức | Mikro-22R | TB.VR_72 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy từ 1000 đến 14000 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1
60 | Máy ly tâm lạnh | Eppendorf | Centrifuge 5430R | TB/VS/101 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 1365000 | 1200000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A
61 | Máy ly tâm lạnh (tube 15ml) | Hettich - Đức | Mikro-22R | TB.VR_71 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: tốc độ vòng quay toàn dãy từ 1000 đến 6000 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 735000 | 700000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A |  | 1
62 | Máy quang phổ UV | Jenway | Gennova 6300 | TBHL-34 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng 01 Hiệu chuản Toàn dải Tần suất: 01 lần/ năm | 2100000 | 4000000 | 1 | 1 | 1 | 439 | 466A
63 | Máy sấy lam | Thermo | E18.1SL | BL-402-MSL-1 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 60°C Tần suất: 1 lần/năm | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A
64 | Máy ủ lắc nhiệt | Eppendorf - Đức | 5328 | TB.VR_195 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 65°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 439 | 466A | CHUYỂN VI TRÙNG | 0
65 | Máy ủ nhiệt có lắc | Databis/Thermo | MHR23 | TB/SH/25 | 1 | 1 | 1 |  | Máy ủ nhiệt có lắc Databis Model: MHR23 Vị trí hiệu chuẩn: 56°C, 65°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1365000 | 1500000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
66 | Nồi hấp tiệt trùng | Hyrayama-Nhật | HV 110 | TB/TH 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 121°C Kiểm tra áp suất buồng hấp tại mức nhiệt 121°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1680000 | 1600000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A |  |  | Bỏ số 65 cũ: máy ủ nhiệt khô TB/VS/69
67 | Nồi hấp tiệt trùng | Study -Đài Loan | SA-252-F | TB/TH 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 121°C Kiểm tra áp suất buồng hấp tại mức nhiệt 121°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1680000 | 1600000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
68 | Nồi hấp tiệt trùng | Hyrayama-Nhật | HV 110 | TB/TH 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 121°C Kiểm tra áp suất buồng hấp tại mức nhiệt 121°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1680000 | 1600000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
69 | Nồi hấp tiệt trùng | Hyrayama-Nhật | HV 110 | TB/TH 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 121°C Kiểm tra áp suất buồng hấp tại mức nhiệt 121°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1680000 | 1600000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
70 | Nồi hấp tiệt trùng | Hyrayama-Nhật | HV 110 | TB/TH 143 | 1 | 1 | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 121°C Kiểm tra áp suất buồng hấp tại mức nhiệt 121°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1680000 | 1600000 | 1 | 1 | 1
71 | Nồi hấp tiệt trùng | Hirayama | HV 110 | TB/VS/53 | 1 | 1 | 1 | 1 | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 121°C Kiểm tra áp suất buồng hấp tại mức nhiệt 121°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 1680000 | 1600000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A |  |  | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
72 | Nồi hấp tiệt trùng | Hirayama | HV 110 | TB/VS/79 | 1 | 1 | 1 | 1 | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 121°C Kiểm tra áp suất buồng hấp tại mức nhiệt 121°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 1680000 | 1600000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
73 | Nồi hấp tiệt trùng | Hirayama | HV 110 | BL-B3-NH-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121°C | 1680000 | 1600000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A |  | Không yêu cầu bảo trì
74 | Nồi ổn nhiệt | Memmert - Đức | WB 10 | TB.VR_69 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 37°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A |  | Không yêu cầu bảo trì
75 | Nồi ổn nhiệt | Julabo | TW 12 | TB.VR_70 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 56°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A |  | Không yêu cầu bảo trì
76 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | BL-B3-BCB2-3 | 1 | 1 | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm | 4200000 | 4000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A |  | Thêm bảo trì
77 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | BBF-3 | BL-B3-BCB2-4 | 1 | 1 | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm | 4200000 | 4000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A |  | Thêm bảo trì
78 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | BBF-4 | BL-B3-BCB2-5 | 1 | 1 | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm | 4200000 | 4000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A |  | Thêm bảo trì
79 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | BBF-4 | BL-B3-BCB2-6 | 1 | 1 | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Bổ sung thêm
80 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E1 | BL-TH-BCB2-1 | 1 | 1 | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm | 4200000 | 4000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A |  | Thêm bảo trì
81 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4S1 | BL-TH-BCB2-2 | 1 | 1 | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm | 4200000 | 4000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A |  | Thêm bảo trì
82 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Nuaire - USA | Nu-425-400E | TB.VR_03 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 4200000 | 4000000 | 1 |  | 1 | 400 | 456A |  | 1
83 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO - Singapore | LA2-4A1 | TB.VR_05 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 4200000 | 4000000 | 1 |  | 1 | 400 | 456A |  | 1
84 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Bioquell - UK | ABS-1000-ROW/F | TB.VR_06 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 4200000 | 4000000 | 1 |  | 1 | 400 | 456A |  | 1 | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
85 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | TB.VR_243 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Mới nhận 2022 | 1
86 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | TB.VR_244 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Mới nhận 2022 | 1
87 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E1 | TB/VS/04 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 4200000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A
88 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | TB/VS/113 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 4200000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A
89 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E1 | TB/VS/47 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 4200000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A
90 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-6E8 | TB/VS/82 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 4200000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A
91 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-6E8 | TB/VS/83 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 4200000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A
92 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-6E8 | TB/VS/84 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 4200000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A |  |  | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
93 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | TB/VS/85 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 4200000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A |  |  | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
94 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-4E8 | TB/VS/86 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 4200000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A
95 | Tủ an toàn sinh học cấp II | ESCO | AC2-6E8 | TB/VS/87 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 4200000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A
96 | Tủ ấm CO2 | Sanyo - Nhật | MCO175 | TB.VR_41 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 37°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
97 | Tủ ấm CO2 | Shellab - USA | 1209716 | TB.VR_43 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 37°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
98 | Tủ ấm CO2 MMM | MMM | 150-400 | TB/VS/24 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 37°C (01 cái) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A
99 | Tủ ấm Incucell 111 | MMM | LSIS-B2V/IC111 | TB/VS/32 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 37°C (01 cái) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A
100 | Tủ ấm Incucell 222 | MMM | INCUCELL 222 | TB/VS/25 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 30°C (01 cái) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  |  | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
101 | Tủ ấm lạnh | Panasonic | MIR-154-PE | TB.VR_128 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 15°C, 20°C, 25°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1050000 | 1400000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
102 | Tủ ấm lạnh | Panasonic | MIR-154-PE | TB.VR_129 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 15°C, 20°C, 25°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1050000 | 1400000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
103 | Tủ ấm lạnh | Memmert | ICP110 | TB/VS/60 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 44°C (01 cái) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  |  | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
104 | Tủ ấm Memmert | Memmert | BE 400 | TB/VS/26 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 28°C (01 cái) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A
105 | Tủ ấm Sanyo | Sanyo | MIR-162 | TB/VS/29 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 35°C (01 cái) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  |  | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
106 | Tủ ấm Shel lab | Shellab | GI11-2 | TB/VS/27 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 37°C (01 cái) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 37°C
107 | Tủ ấm Shel lab | Shellab | GI2-2 | TB/VS/28 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 44°C (01 cái) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A
108 | Tủ ấm thường | Incucell - Đức | INCUCELL 222 | TB.VR_39 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 37°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
109 | Tủ ấm thường Memmert | Memmert - Đức | BE 400 | TB.VR_38 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 37°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
110 | Tủ ấm vi sinh | Memmert | IF750 plus | TB/VS/59 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 41,5°C (01 cái) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A
111 | Tủ ấm vi sinh | Binder | BD720 | TB/VS/80 | 1 |  | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: 41,5°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A
112 | Tủ bảo quản kit, chất chuẩn | Thermo Scientific | LPLR 386 | TBHL-70 | 1 | 1 | 1 |  | 5°C | 1155000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
113 | Tủ chứa hóa chất | Lovibond | Lovibond SEV 08 ATEX 0101 X | TBHL-69 | 1 | 1 | 1 |  | 5°C | 1155000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A | Bỏ
114 | Tủ đông (-25°C) | PHC | MDF-MU539- PE | TB/VS/126 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: -25 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1 | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
115 | Tủ lạnh âm | Panasonic/ Nhật | MDF - 137 - PE | TB/SH/23 | 1 | 1 | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: -20 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1155000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
116 | Tủ lạnh âm | ALASKA /Trung Quốc | Alaska IF-21 210L | TB/SH/32 | 1 | 1 | 1 |  | Tủ lạnh âm ALASKA Model IF-21 210L Vị trí hiệu chuẩn: -20 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1155000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
117 | Tủ lạnh âm (-25°C) | Panasonic | MDF-U5312-PB | TB.VR_158 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: -25 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1 | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
118 | Tủ lạnh âm (-25°C) | Panasonic | MDF-U5312-PB | TB.VR_18 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: -25 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
119 | Tủ lạnh âm (-25°C) | Sanyo - Nhật | MDF-U333 | TB.VR_19 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: -25 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6
120 | Tủ lạnh âm (-25°C) | Sanyo - Nhật | MDF-237 | TB.VR_20 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: -25 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
121 | Tủ lạnh âm (-30°C) | Sanyo - Nhật | MDF-U333 | TB/SH/42 | 1 |  | 1 |  | Tủ lạnh âm Sanyo 30 độ C Model MDF-U333, số seri: 60814154 Vị trí hiệu chuẩn: -25 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6
122 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Panasonic | MDF-U33V-PB | BL-B3-Fre-12 | 1 |  | 1 |  | -75°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A
123 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Panasonic | MDF-U55V-PE | BL-TH-Fre-1 | 1 |  | 1 |  | -75°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A
124 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Panasonic | MDF-U55V-PE | BL-TH-Fre-7 | 1 |  | 1 |  | -75°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A
125 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Sanyo - Nhật | MDF-D2086S | TB.VR_11 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: -75 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1 | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
126 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Panasonic | MDF-U54V | TB.VR_12 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: -75 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
127 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Panasonic | MDF-U74V-PB | TB.VR_186 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: -75 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6
128 | Tủ lạnh âm sâu (-80°C) | Panasonic-Japan | MDF-U55V | TB.VR_196 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: -75 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 0
129 | Tủ lạnh âm sâu đứng | Thermal Scientific | 702 | TB/VS/62 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: -80°C (01 cái) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 1155000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
130 | Tủ lạnh âm sâu đứng | Panasonic | MDF-U55V-PE | TB/VS/81 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn: -80°C (01 cái) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 1155000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
131 | Tủ lạnh Toshiba | Nhật Bản/ Toshiba | GR-R25VPO/VUD | TBHL-72 | 1 | 1 | 1 |  | 5°C, -20°C | 1575000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
132 | Tủ lạnh thường | Toshiba | GR-T46VUB2 | BL-402-Fre-14 | 1 |  | 1 |  | 4°C, -20°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5, -21°C
133 | Tủ lạnh thường | Hitachi | R-Z660AG7 | BL-B3-Fre-10 | 1 |  | 1 |  | 4°C, -20°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 6, -20°C
134 | Tủ lạnh thường | Thermo | Scientific | BL-B3-Fre-11 | 1 |  | 1 |  | 4°C, -20°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5, -20°C
135 | Tủ lạnh thường | Hitachi | R-Z660AG7 | BL-TH-Fre-3 | 1 |  | 1 |  | 4°C, -20°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | Hitachi, 0 và -19°C
136 | Tủ lạnh thường | Sharp | SJ-P585G-SL | BL-TH-Fre-6 | 1 |  | 1 |  | 4°C, -20°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5, -20°C
137 | Tủ lạnh thường | Panasonic /Việt Nam | NR-BV288QSVN | TB/SH/29 | 1 | 1 |  |  | Tủ lạnh thường Panasonic Model: NR-BV288QSVN Bảo trì: Vệ sinh, kiểm tra các bộ phận và tình trạng hoạt động của thiết bị. Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 525000 | 500000 | 1 | 1 |  | 318 | 446A
138 | Tủ lạnh thường | Panasonic /Việt Nam | NR-BV288QSVN | TB/SH/30 | 1 | 1 |  |  | Tủ lạnh thường Panasonic Model: NR-BV288QSVN Bảo trì: Vệ sinh, kiểm tra các bộ phận và tình trạng hoạt động của thiết bị. Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 525000 | 500000 | 1 | 1 |  | 318 | 446A
139 | Tủ lạnh thường | Hitachi | R-Z660AG7 | TB/VS/42 | 1 |  | 1 |  | 4°C, -20°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5, -20°C
140 | Tủ lạnh thường | LG | GR-C362MG | TB/VS/61 | 1 |  | 1 |  | 4°C, -20°C | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5, -20°C
141 | Tủ mát | Panasonic | KM-RS34A1K | TB.VR_130 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 5 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5°C
142 | Tủ mát | Panasonic-Japan | MPR-514-PE | TB.VR_197 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 5 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5°C | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
143 | Tủ mát | Panasonic | MPR-514 | TB.VR_210 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 5 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5°C
144 | Tủ mát | pHcbi | MPR-514-PE | TB.VR_242 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 5 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Mới nhận 2022 | 1
145 | Tủ mát | PHC Corporation | MPR-514-PE | TB/VS/117 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 5 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5°C | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
146 | Tủ mát | PHC Corporation | MPR-514-PE | TB/VS/118 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 5 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5°C
147 | Tủ mát | Acson | 2BM0050AH | TB/VS/37 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 5 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5°C
148 | Tủ mát | SANAKY | VH-408WL | TB/VS/120 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 5 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5°C
149 | Tủ mát | LASER | LS-185C | TB/VS/35 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 5 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5°C
150 | Tủ mát | SANAKY | VH-408WL | TB/VS/115 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 5 °C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 630000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 5°C
151 | Tủ mát 20°C | HACH/ USA | 205-2 | TBHL-71 | 1 | 1 | 1 |  | 20°C | 630000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
152 | Tủ sấy | Binder | ED 53 # 01- 26895 | TBHL-14 | 1 | 1 | 1 |  | 37°C, 70°C, 103°C | 1995000 | 1900000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
153 | Tủ sấy | Nhật/ Sanyo | MOV - 112 | TBHL-15 | 1 | 1 | 1 |  | 37°C, 70°C, 103°C | 1995000 | 1900000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
154 | Tủ sấy dụng cụ PTN | Ec°Cell - Đức | EC°CELL 222 | TB/TH 22 | 1 | 1 | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 170°C Kiểm tra áp suất buồng hấp tại mức nhiệt 170°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1155000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A |  | - HC-BT bổ sung ngày 13/12 - Sửa lại giấy HC-BT là TB/TH/22
155 | Tủ sấy dụng cụ PTN | Ec°Cell - Đức | EC°CELL 222 | TB/TH 23 | 1 | 1 | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 170°C Kiểm tra áp suất buồng hấp tại mức nhiệt 170°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1155000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A |  | - HC-BT bổ sung ngày 13/12 - Sửa lại giấy HC-BT là TB/TH/23
156 | Tủ thao tác cân mẫu | Esco/ Singapore | PW1-3A1 | TB/SH/39 | 1 | 1 | 1 |  | Tủ thao tác cân mẫu ESCO Model PW1- 3A1, số seri: 2019-143154 Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 |  | 3000000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A |  | Sai tên thiết bị
157 | Tủ thao tác cân mẫu bột | ESCO | PW1-3A1 | TB/VS/88 | 1 | 1 |  |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: cường độ sáng, cường độ ánh sáng tím UV, độ ồn, tốc độ dòng khí và độ rò rỉ khí) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 |  | 2000000 | 1 | 1 |  | 318 | 446A |  | Sai tên thiết bị
158 | Tủ thao tác PCR | ESCO - Indonesia | SCR-2A1 | TB.VR_07 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 3150000 | 3000000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
159 | Tủ thao tác PCR | ESCO | PCR-4A1 | TB.VR_143 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6
160 | Tủ thao tác PCR | ESCO | PCR-4A1 | TB.VR_144 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 3150000 | 3000000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
161 | Tủ thao tác PCR | ESCO | PCR-3A1 | TB.VR_145 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 |  |  | 1 |  | 1 |  | 456A | Bổ sung thêm | 1
162 | Tủ thao tác PCR | ESCO | PCR-3A1 | TB.VR_146 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 3150000 | 3000000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1
163 | Tủ thao tác PCR | Esco/ Singapore | PCR-3A1 | TB/SH/02 | 1 | 1 | 1 |  | Tủ thao tác PCR ESCO Model PCR- 3A1, số seri: 2013-84955 Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 3150000 | 5000000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
164 | Tủ thao tác PCR | Esco/ Singapore | PCR-4A1 | TB/SH/03 | 1 | 1 | 1 |  | Tủ thao tác PCR ESCO Model PCR- 4A1, số seri: 2013-84423 Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 3150000 | 5000000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
165 | Tủ thao tác PCR | ESCO | PCR-4A1 | TB/VS/54 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 4200000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 318 | 446A
166 | Tủ thao tác PCR | ESCO | PCR-4A1 | TB/VS/55 | 1 | 1 | 1 |  | Số lượng: 01 cái Vị trí hiệu chuẩn hoặc kiểm tra, thử nghiệm: toàn dãy (ít nhất bao gồm các thông số sau: tính nguyên vẹn của màng lọc và rò rỉ không khí cảm ứng, tốc độ và độ đồng đều dòng khí, bức xạ UV, cường độ ánh sáng và mức ồn) Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: TTV6 | 4200000 | 6000000 | 1 | 1 | 1 | 400 | 456A
167 | Thermo Shaker PST-60HL-4 | BioSan | PST-60HL-4 | TB.VR_92 | 1 |  | 1 |  | Vị trí hiệu chuẩn: 37°C, tốc độ 400 rpm Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 1365000 | 600000 | 1 |  | 1 | 318 | 446A |  | 1 | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN

## DUNG CU
PHỤ LỤC 2: Danh sách dụng cụ hiệu chuẩn và bảo trì | [10 empty] | Năm 2022
TT | Danh mục máy, thiết bị, dụng cụ | Hãng sản xuất | Model | Mã thiết bị | Số lượng | Bảo trì | Hiệu chuẩn | Yêu cầu đáp ứng về kỹ thuật | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | Số lượng | Bảo trì | Hiệu chuẩn | Ghi chú
1 | Bộ quả cân chuẩn E2 | Đức | Class E2 313-04 | TBHL-54 | 1 | 1 | 1
2 | Micropipet 8 kênh 10-100µl | Eppendorf | Research | PP/VS/05 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 1102500 |  | 1 |  | 1
3 | Micropipet 8 kênh 5-50µl | Eppendorf | Research | PP/VS/18 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 1102500 |  | 1 |  | 1
4 | Micropipet cơ học 12 kênh thay đổi thể tích 5-50µl | Thermo Scientific | Finnpipette F2 | PP/VS/49 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1 | Micropipet 12 kênh
5 | Micropipet cơ học 8 kênh thay đổi thể tích 10-100µl | Thermo Scientific | Pinnpipette F1 | PP/VS/60 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 1102500 |  | 1 |  | 1
6 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 0,5-10µl | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/12 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
7 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 0,5-10µl | Eppendorf | Research | PP/VS/17 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 1102500 |  | 1 |  | 1
8 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 0,1-2,5µl | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/21 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
9 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 0,5-10µl | Eppendorf | Research | PP/VS/38 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
10 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 0,5-10µl | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/43 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
11 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 0,5-10µl | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/46 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
12 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 5-50µl | Thermo Scientific | Finnpipette F2 | PP/VS/48 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
13 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 0,1-2,5µl | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/54 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
14 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,1-2,5 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E1.01 | 1 |  | 1 | 0,1-2,5 µl | 630000 |  | 1 |  | 1
15 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,1-2,5 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E1.02 | 1 |  | 1 | 0,1-2,5 µl | 630000 |  | 1 |  | 1
16 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,1-2,5 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E1.03 | 1 |  | 1 | 0,1-2,5 µl | 630000 |  | 1 |  | 1
17 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,5-10 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E2.01 | 1 |  | 1 | 0,5-10 µl | 525000 |  | 1 |  | 1
18 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,5-10 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E2.02 | 1 |  | 1 | 0,5-10 µl | 525000 |  | 1 |  | 1
19 | Micropipet cơ học đơn kênh 0,5-10 µl | Eppendorf | Eppendorf Research® plus | PP/SH-E2.03 | 1 |  | 1 | 0,5-10 µl |  |  | 1 |  | 1 | Bổ sung thêm
20 | Micropipet cơ học đơn kênh 1-10 µl | Thermo | Finnpipette F3 | PP/SH-T3.01 | 1 |  | 1 | 1-10 µl | 525000 |  | 1 |  | 1
21 | Micropipet cơ học đơn kênh 2-20 µl | Corning | Lambda Plus Single-Channel | PP/SH-C3.01 | 1 |  | 1 | 2-20 µl | 367500 |  | 1 |  | 1
22 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI/ 810155 | 810155 | BL/NK/02-1 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C | 210000 |  | 1 |  | 1
23 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI/ 810155 | 810155 | BL/NK/02-2 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C | 210000 |  | 1 |  | 1
24 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Hanna | - | BL/NK/03-1 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C | 210000 |  | 1 |  | 1
25 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Hygro | - | BL/NK/06-1 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C | 210000 |  | 1 |  | 1
26 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI/ 810155 | 810155 | BL/NK/14-1 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C | 210000 |  | 1 |  | 1
27 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Hanna | - | BL/NK/14-2 | 1 |  | 1 | -20°C, 4°C | 210000 |  | 1 |  | 1
28 | Nhiệt ẩm kế điện tử | HTC 1- Total Meter | - | TB/TH 142 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 20°C, 30°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
29 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Thermo- Pháp | - | TB/TH 134 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 20°C, 30°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
30 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Thermo- Pháp | - | TB/TH 132 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 20°C, 30°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
31 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Thermo- Hyrometer | - | TBHL-82 | 1 |  | 1 | 25°C |  |  | 1 |  | 1 | chỉ làm 25°C
32 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Thermo- Hyrometer | - | TBHL-83 | 1 |  | 1 | 25°C |  |  | 1 |  | 1 | chỉ làm 25°C
33 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-75 | 1 |  | 1 | -20°C, 5°C |  |  | 1 |  | 1
34 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-76 | 1 |  | 1 | -20°C, 5°C |  |  | 1 |  | 1
35 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-77 | 1 |  | 1 | 5°C, 25°C |  |  | 1 |  | 1
36 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-78 | 1 |  | 1 | 5°C, 25°C |  |  | 1 |  | 1
37 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-79 | 1 |  | 1 | 5°C, 20°C |  |  | 1 |  | 1
38 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-80 | 1 |  | 1 | 5°C, 20°C |  |  | 1 |  | 1
39 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | - | TBHL-81 | 1 |  | 1 | -20°C, 5°C, 20°C, 25°C |  |  | 1 |  | 1
40 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/01 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1
41 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/06 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1
42 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/07 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1
43 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/08 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1
44 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/09 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1
45 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/10 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1
46 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI | 810155 | NK/VS/11 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1
47 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/14 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 25°C - 70% Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1
48 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/15 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 25°C - 70% Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1
49 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/19 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 25°C - 70% Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1
50 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/20 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1
51 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/22 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 210000 |  | 1 |  | 1 |  | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
52 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/23 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367000 |  | 1 |  | 1
53 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ALLA | 91000-027/B | NK/VS/25 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367000 |  | 1 |  | 1
54 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI/Mỹ | 810-155 | NK/SH-T1.07 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
55 | Nhiệt ẩm kế điện tử | ETI/Mỹ | 810-155 | NK/SH-T1.08 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
56 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.09 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 25°C và -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
57 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.10 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
58 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.11 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
59 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.12 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
60 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.13 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
61 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Amarell/Đức | 810-155 | NK/SH-T1.14 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
62 | Nhiệt ẩm kế điện tử | Thermo- Hyrometer | - | TBHL-110 | 1 |  | 1 | 25°C
63 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-01 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
64 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-02 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
65 | Nhiệt kế | ETIL TD | Hygro-Thermometer | VR-DC-04 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C và 25°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
66 | Nhiệt kế | Oregon | QUARTZ | VR-DC-05 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
67 | Nhiệt kế | AMarell/Đức | E915022 | VR-DC-06 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C và -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
68 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-07 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C và -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
69 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-09 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
70 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-10 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
71 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-11 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
72 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-12 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
73 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-13 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
74 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-14 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
75 | Nhiệt kế | Oregon | QUARTZ | VR-DC-15 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
76 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-16 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
77 | Nhiệt kế | Hanna | HI98509 | VR-DC-17 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
78 | Nhiệt kế | Oregon | QUARTZ | VR-DC-18 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
79 | Nhiệt kế | Oregon | QUARTZ | VR-DC-20 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
80 | Nhiệt kế | ETILTD | Hygro-Thermometer | VR-DC-21 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 25°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
81 | Nhiệt kế | Prologue | RS 3010 | VR-DC-22 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1 |  | Bỏ số 83 cũ: Nhiệt kế VR DC 23
82 | Nhiệt kế | ETILTD | Hygro-Thermometer | VR-DC-23 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: -20°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu
83 | Nhiệt kế | ETILTD | Hygro-Thermometer | VR-DC-25 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: 4°C Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 273000 |  | 1 |  | 1
84 | Pippette 0,5-10µl | Eppendorf | Research Plus | 130198A | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Tần suất: 2 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 630000 |  | 1 |  | 1
85 | Pippette 0,5-10µl | Biohit | - | 7114532 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Tần suất: 2 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 525000 |  | 1 |  | 1
86 | Pippette 0,5-10µl | Corning | LAMBDA plus | 158220015 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Tần suất: 2 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 525000 |  | 1 |  | 1 | Bỏ
87 | Pippette đơn kênh 10µl | Thermo | FINNPIPETTE F2 | GH15283 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Tần suất: 2 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 525000 |  | 1 |  | 1
88 | Pippette đơn kênh 10µl | Thermo | FINNPIPETTE F2 | HH45997 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Tần suất: 2 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu
89 | Pippette đơn kênh 10µl | Thermo | FINNPIPETTE F2 | GJ05505 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Tần suất: 2 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 525000 |  | 1 |  | 1
90 | Pippette đơn kênh 10µl | Boeco - Germany | - | 11071587 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Tần suất: 2 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 525000 |  | 1 |  | 1
91 | Pippette đơn kênh 10µl | Eppendorf | Research Plus | 315883 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Tần suất: 2 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 525000 |  | 1 |  | 1
92 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 20-200µl | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/64 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
93 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 20-200µl | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/65 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
94 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 20-200µl | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/66 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
95 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 20-200µl | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/09 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
96 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 10-100µl | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/14 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
97 | Micropipet cơ học đơn kênh thay đổi thể tích 10-100µl | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/23 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu | 367500 |  | 1 |  | 1
98 | Pipet đơn kênh nhiều bước nhả 0,25-5ml | Eppendorf | Research Plus | PP/VS/36 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu
99 | Micropipet 8 kênh 5-50µl | Thermo | Finnpipette | PP/VS/19 | 1 |  | 1 | Vị trí hiệu chuẩn: toàn thể tích (100%; 50% và 10%) Địa điểm hiệu chuẩn: tại nhà thầu
100 | Pipette 1-10mL | Eppendorf |  | TBHL-91 | 1 |  | 1 | 1-10mL
101 | Pipette 1-10mL | Eppendorf |  | TBHL-92 | 1 |  | 1 | 1-10mL
102 | Pipette 100-1000μl | Eppendorf |  | TBHL-93 | 1 |  | 1 | 100-1000μl
103 | Pipette 100-1000μl | Eppendorf |  | TBHL-94 | 1 |  | 1 | 100-1000μl
104 | Pipette 100-1000μl | Eppendorf |  | TBHL-95 | 1 |  | 1 | 100-1000μl
105 | Pipette 30-300μl | Eppendorf |  | TBHL-96 | 1 |  | 1 | 30-300μl
106 | Pipette 20-200μl | Eppendorf |  | TBHL-97 | 1 |  | 1 | 20-200μl
107 | Pipette 10-100μl | Eppendorf |  | TBHL-98 | 1 |  | 1 | 10-100μl
108 | Pipette 2-20μl | Eppendorf |  | TBHL-99 | 1 |  | 1 | 2-20μl
109 | Pipette 10-100μl | Eppendorf |  | TBHL-100 | 1 |  | 1 | 10-100μl
110 | Pipette 10-100μl | Eppendorf |  | TBHL-101 | 1 |  | 1 | 10-100μl

## DS thiet bi dac thu
PHỤ LỤC 3: Danh sách thiết bị đặc thù
STT | Danh mục máy, thiết bị, dụng cụ | Hãng sản xuất | Model | Mã thiết bị | Số lượng | Bảo trì | Hiệu chuẩn | Yêu cầu đáp ứng về kỹ thuật | Đơn giá | Ghi chú (Công ty thực hiện hiệu chuẩn bảo trì năm 2022)
1 | Máy chiết tách tự động 15 mẫu | Thermo - Germany | KingFisher mL | TB.VR_58 | 1 | 1 | 1 | Bảo trì hệ thống điện: kiểm tra điện áp trên mạch điện, bàn phím, độ sáng màn hình Vệ sinh và kiểm tra: bộ phận bên trong, nắp máy, bàn xoay và vỏ máy, cảm biến IR Vệ sinh và bôi trơn: Dây truyền động, trục vít/trục truyền động, dây đai truyền động Cơ khí: đầu từ tính, đầu giữ típ, vị trí đầu từ với các vị trí đặt mẫu, cân chỉnh theo trục X, cân chỉnh theo trục H, điều chỉnh sai số đầu từ, điều chỉnh sai số đầu giữ đầu từ Tần suất: 1 lần/năm |  | Công ty TNHH Một thành viên Khoa học Công nghệ tích hợp Vạn Nam (ITS)
2 | Máy chiết tách tự động 96 mẫu | Thermo Fisher | KingFisher Flex | TB.VR_231 | 1 |  | 1 | - Bảo trì hệ thống điện: kiểm tra điện áp trên mạch điẹn, bàn phím, độ sáng màn hình - Vệ sinh và kiểm tra: bộ phận bên trong, nắp máy, bàn xoay và vỏ máy, cảm biến IR Vệ sinh và bôi trơn: Rây truyền động, trục vít/trục truyền động, dây đai truyền động Cơ khí: đầu từ tính, đầu giữ típ, vị trí đầu từ với các vị trí đặt mẫu, cân chỉnh theo trục X, cân chỉnh theo trục H, điều chỉnh sai số đầu từ, điều chỉnh sai số đầu giữ đầu từ Tần suất: 1 lần/năm |  | Công ty TNHH Một thành viên Khoa học Công nghệ tích hợp Vạn Nam (ITS)
3 | Máy luân nhiệt PCR | Bio - Rad | C 1000 | TB/SH/41 | 1 | 1 | 1 | Máy luân nhiệt PCR Bio - Rad Model C1000, số seri: RF100110_CT051833 Tần suất: 1 lần/năm. Bảo trì: Vệ sinh, kiểm tra các bộ phận và tình trạng hoạt động của thiết bị. Yêu cầu về kỹ thuật bảo trì hiệu chuẩn: - Các tiêu chí bảo trì- hiệu chuẩn theo quy định hiện hành của nhà sản xuất thiết bị. - Kỹ sư thực hiện phải có kinh nghiệm và được đào tạo bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị được hiệu chuẩn. |  | Cty Khoa Học Hợp Nhất
4 | Máy PCR | Thermo-Singapore | 2720 thermal Cycler | TB.VR_179 | 1 |  | 1 | Bảo trì: vệ sinh, kiểm tra block nhiệt, màn hình, nắp đậy, chạy chương trình chẩn đoán thiết bị Hiệu chuẩn: nhiệt độ block nhiệt Tần suất: 1 lần/năm |  | Công ty Cổ phần thiết bị Sài Gòn
5 | Máy PCR | Eppendorf | AG 22331 Hamburg 6325 | TB.VR_52 | 1 |  | 1 | Bảo trì: vệ sinh block nhiệt, bàn phím, màn hình Vị trí hiệu chuẩn: Nhiệt độ các block nhiệt ở 35 và 95 oC Tần suất: 1 lần/năm |  | Cty TNHH BCE
6 | Máy PCR ProFlex | USA | 4483636 | TB.VR_181 | 1 |  | 1 | Bảo trì: vệ sinh, kiểm tra block nhiệt, màn hình, nắp đậy, chạy chương trình chẩn đoán thiết bị Hiệu chuẩn: nhiệt độ block nhiệt Tần suất: 1 lần/năm | 5500000 | Công ty Cổ phần thiết bị Sài Gòn
7 | Máy Realtime - PCR | Thermo Scientific/ Mỹ | ABI Quanstudio 5 Seri number: 272521522 | TB/SH/36 | 1 | 1 | 1 | Máy Realtime PCR ABI Model Quanstudio 5, số seri: 272521522 Bảo trì: Vệ sinh, kiểm tra các bộ phận và tình trạng hoạt động của thiết bị. Yêu cầu về kỹ thuật bảo trì hiệu chuẩn: - Các tiêu chí bảo trì- hiệu chuẩn theo quy định hiện hành của nhà sản xuất thiết bị. - Kỹ sư thực hiện phải có kinh nghiệm và được đào tạo bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị được hiệu chuẩn. Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | 30800000 | Công ty Cổ phần thiết bị Sài Gòn
8 | Máy Realtime - PCR 7500 | Applied Biosystem | ABI 7500 | TB/VS/66 | 1 | 1 | 1 | - Vị trí hiệu chuẩn: theo tiêu chuẩn thiết bị do hãng quy định - Kỹ sư thực hiện phải có kinh nghiệm và được đào tạo bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị được hiệu chuẩn. Tần suất: 1 lần/năm | 35200000 | Công ty Cổ phần thiết bị Sài Gòn | Đã đề nghị trong 49/TTr-TTCĐ ngày 16/01/2024, đăng ký Bộ KHCN
9 | Máy tách chiết tự động | Thermo/ Phần Lan | Kingfisher ML 701-1334 | TB/SH/31 | 1 | 1 |  | Máy tách chiết tự động Model Kingfisher ML , số seri: 701-1334 Tần suất: 1 lần/năm Bảo trì: Vệ sinh, kiểm tra các bộ phận và tình trạng hoạt động của thiết bị. Yêu cầu về kỹ thuật bảo trì: - Các tiêu chí bảo trì- hiệu chuẩn theo quy định hiện hành của nhà sản xuất thiết bị. - Kỹ sư thực hiện phải có kinh nghiệm và được đào tạo bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị được hiệu chuẩn. - Có khả năng cung cấp các phụ kiện thay thế cần thiết khi thực hiện bảo trì. Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 |  | Công ty TNHH Một thành viên Khoa học Công nghệ tích hợp Vạn Nam (ITS)
10 | Máy cất đạm | Đức/ Gerhardt | Vapodest 450 | TBHL-03 | 1 | 1 | 1 | Máy cất đạm Gerhardt; model: Vapodest 450 - Có ít nhất 01 kỹ sư có kinh nghiệm và được đào tạo. - Có khả năng cung cấp các phụ kiện thay thế cần thiết khi thực hiện bảo trì. - Hiệu chuẩn 1 lần / năm - Đánh giá hiệu năng máy theo hãng sản xuất | 4200000 | Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Mỹ Thành: '- Có giấy ủy quyền của chính hãng Gerthardt, còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm thực hiện bảo trì , hiệu chuẩn. - Có ít nhất 01 kỹ sư có kinh nghiệm và được đào tạo. - Có khả năng cung cấp các phụ kiện thay thế cần thiết khi thực hiện bảo trì.
11 | Máy Dumatherm | Đức/ Gerhardt | DNT pro#875 | TBHL-04 | 1 | 1 | 1 | Máy phân tích đạm theo Dumas - Có ít nhất 01 kỹ sư có kinh nghiệm và được đào tạo. - Có khả năng cung cấp các phụ kiện thay thế cần thiết khi thực hiện bảo trì. - Hiệu chuẩn 1 lần / năm - Đánh giá hiệu năng máy theo hãng sản xuất
12 | Máy chiết xơ | Đức/ Gerhardt | Fibertherm | TBHL-05 | 1 | 1 | 1 | Máy chiết xơ - Có ít nhất 01 kỹ sư có kinh nghiệm và được đào tạo. - Có khả năng cung cấp các phụ kiện thay thế cần thiết khi thực hiện bảo trì. - Hiệu chuẩn 1 lần / năm - Đánh giá hiệu năng máy theo hãng sản xuất | 2200000
13 | Máy chiết béo | Đức/ Gerhardt | SOXTHERM | TBHL-06 | 1 | 1 | 1 | Máy chiết béo - Có ít nhất 01 kỹ sư có kinh nghiệm và được đào tạo. - Có khả năng cung cấp các phụ kiện thay thế cần thiết khi thực hiện bảo trì. - Hiệu chuẩn 1 lần / năm - Đánh giá hiệu năng máy theo hãng sản xuất | 2200000
14 | Máy chiết tách tự động 96 mẫu | Thermo | King Fisher Flex | TB.VR_214 | 1 | 1 | 1 | - Bảo trì hệ thống điện: kiểm tra điện áp trên mạch điện, bàn phím, độ sáng màn hình. - Vệ sinh và kiểm tra: bộ phận bên trong, nắp máy, bàn xoay và vỏ máy, cảm biến IR Vệ sinh và bôi trơn: Dây truyền động, trục vít/trục truyền động, dây đai truyền động Cơ khí: đầu từ tính, đầu giữ típ, vị trí đầu từ với các vị trí đặt mẫu, cân chỉnh theo trục X, cân chỉnh theo trục H, điều chỉnh sai số đầu từ, điều chỉnh sai số đầu giữ đầu từ. - Người thực hiện hiệu chuẩn/bảo trì phải có kinh nghiệm, có chứng chỉ đào tạo Tần suất: 1 lần/năm |  | - Bảo trì hệ thống điện: kiểm tra điện áp trên mạch điện, bàn phím, độ sáng màn hình. - Vệ sinh và kiểm tra: bộ phận bên trong, nắp máy, bàn xoay và vỏ máy, cảm biến IR. - Vệ sinh và bôi trơn: rây truyền động; trục vít/trục truyền động; dây đai truyền động cơ khí: đầu từ tính, đầu giữ típ, vị trí đầu từ với các vị trí đặt mẫu, cân chỉnh theo trục X, cân chỉnh theo trục H, điều chỉnh sai số đầu từ, điều chỉnh sai số đầu giữ đầu từ. Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | ITS làm, có giấy chứng nhận từ hãng | Bỏ yêu cầu chứng chỉ đào tạo của hãng 19/8/2024
15 | Máy Realtime - PCR | Thermo-Singapore | QuanStudio 7 | TB.VR_237 | 2 | 2 | 2 | - Vị trí hiệu chuẩn: toàn dãy màu : FAM, VIC, Cy3, Cy5, ROX, Texas Red và SYBR Green - Người thực hiện hiệu chuẩn/bảo trì phải có kinh nghiệm, có chứng chỉ đào tạo |  | Vị trí hiệu chuẩn: toàn dãy màu Tần suất: 1 lần/năm Địa điểm hiệu chuẩn: RAHO6 | Đơn vị khác, ITS không thực hiện | Bỏ yêu cầu chứng chỉ đào tạo của hãng 19/8/2024
16 | Hệ thống Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 Compact 60 | BioMérieux | Vitek 2 Compact 60 | TB/VS/57 | 1 | 1 | 1 | Bảo trì: Vệ sinh, kiểm tra các bộ phận và tình trạng hoạt động của thiết bị. Yêu cầu về kỹ thuật bảo trì hiệu chuẩn: - Các tiêu chí bảo trì- hiệu chuẩn theo quy định hiện hành của nhà sản xuất thiết bị. - Kỹ sư thực hiện phải có kinh nghiệm và được đào tạo bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị được hiệu chuẩn. Tần suất: 1 lần/năm
17 | Máy đo độ đục | BioMérieux | DensiCHEK Plus | TB/VS/111 | 1 |  | 1 | - Các tiêu chí bảo trì- hiệu chuẩn theo quy định hiện hành của nhà sản xuất thiết bị - Kỹ sư thực hiện phải có kinh nghiệm và được đào tạo bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị được hiệu chuẩn. Tần suất: 1 lần/năm